云南医药健康职业学院口腔多维技能考核实验室设备采购

竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 报价文件

- 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号及技术参数（参考） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔教学模拟系统 | 一、整体要求 一体化仿真头模系统，含高级仿真头模、气动仿真治疗操作、配套实习训练模型、无影灯、医师座椅等。鼓励整机同品牌，不同品牌需说明各部分品牌及优势。系统应能便捷连接高低速手机、显示影像、显微镜配套系统。 二、高级仿真头模系统 结构：由头盖肩体、通用颌架、面罩组成，采用通用咬合器。 调节：头盖肩体带仿真肩体与模拟头颅骨，颈部俯仰、左右转动角度建议分别不低于10°、90°、90°。 颌架：咬合器前伸髁道斜度约30°，侧方约15°，带模拟人耳可面弓操作，方便安装实习模型。 咬合器：模拟人体参数，能再现眶耳等平面，可模拟下颌多方位运动，最大开口上下前牙切端距不低于50mm。 面罩：模拟人体空间，防水密闭，牵拉力不低于20KG。 三、气动仿真治疗操作系统 垂直升降量不低于200mm，俯仰角度-5°～90°，可任意体位悬停，开关位置设计方便学生操作。 手机操作：不少于2组自动开关挂架，与地面呈15°左右，符合人体工学防交叉感染。采用标准Midwest4孔接口，气控操作可调节气压与喷水量，脚控气压0.22-0.28MP。 其他：脚踏系统可驱动手机及切换功能，有悬挂收纳设计。 四、配套实习训练模型系统 安装：模型与咬合器用高磁性固位连接，按扣式拆卸，隐藏顶出按键，吸磁力不低于15kg。 标配模型：标准牙颌、石膏模型连接器。标准牙颌模型适配亚洲人种，28齿左右，带软质牙龈，牙齿用隐藏螺丝固定，可更换，邻面有间隙。 工具盒：配备航空铝箱材质工具盒，内部卡槽设计，尺寸不大于345*248*174MM，重量不大于5KG，能放置多种常规器械。 五、工作台操作系统 尺寸定制：桌体尺寸1200*600*800mm左右，全钢结构，可定制。 电源抽屉：配6位5孔隐藏式插座，带阻尼全钢抽屉。 防拉装置：有防拉装置，避免水气电线断开。 六、照明系统 调节：LED无影灯，非接触式无级调光。 功能：有亮度记忆，灯体三轴转动，手柄可按压拆卸消毒，反光镜可上下转动。 七、医师椅 载重超135KG，升降范围400-510mm，脚轮可滑动，高度可调节。 八、手机系统 高速手机：通用按压式四孔接口，不锈钢机身，陶瓷轴承，单点喷雾，快插接口，转速≥350000Rr.m.p，卫生机头，头部尺寸合理，可135度高温高压灭菌。 低速手机套装：通用四孔接口，不锈钢机身，陶瓷轴承，含气动马达、直弯手机，转速≥20000r.m.p，可135度高温高压灭菌。 | 套 | 12 |  |
| 2 | 牙科综合治疗机 | 一、工作条件 环境要求：设备应能在环境温度5℃-40℃、相对湿度不超过80%的环境下稳定运行。 水源要求：水源水压应处于0.2-0.4Mpa范围，流量不低于10L/min。 二、牙椅相关参数 使用寿命：牙椅预期注册使用期限建议不低于15年。 材质构造：牙椅整体骨架和底座采用坚固耐用的材质，如金属材质等。座椅升降具备一定范围，；座椅动态承重能力较强，建议超过170kg。 座椅细节：坐垫与靠背垫采用优质材质，如皮质等，表面设计应便于清洁与消毒，如无缝设计、皮革全包围等。靠背主体采用耐用材料制作，如冷轧钢板等，结合静电喷涂工艺；背板采用性能良好的材质，如ABS工程塑料等，具备防潮防霉特性。背板安装方式应便于拆卸清洁，如采用免工具挂扣式等便捷安装方式。 三、电源相关 采用内置封闭式电源设计，具备良好防护性能，如防潮、防尘、防电磁干扰等。 四、排污组件 配备有效的防污染下水排污连接组件，能够隔绝下水管道可能带来的病菌、异味和污水回流污染。 | 台 | 4 |  |
| 3 | 中国医学教育题库（带医学考试题库系统和技能病史采集系统） | 一、学科覆盖 涵盖多学科，建议不少于16个，重点包含儿童口腔医学、口腔材料学、口腔颌面外科学、口腔颌面医学影像诊断学、口腔修复学、口腔临床药物学、口腔黏膜病学、口腔生物学、口腔解剖生理学、口腔预防医学、口腔正畸学、口腔种植学、口腔组织病理学、牙体牙髓病学、牙周病学、牙𬌗学等16个口腔医学相关学科，满足教学与考核需求。 二、安全与资质 安全等级：达国家相关系统安全等级保护备案（如三级及以上）。 出版资质：具备网络出版服务许可证等合法出版资质。 三、试题规范 试题命名关联主流教材与口腔执业资格考试大纲，提供清晰知识点索引。 四、组卷功能 多样组卷：支持平台试题、私有题库独立组卷，也能混合组卷。 防作弊：可设置多种排序防作弊，PC端考试中限制中断或启用其他软件，App端支持防切屏密码。 五、系统功能模块 含教师端、私有题库、学生端和APP功能。教师端具备题库管理等功能；私有题库支持自主编辑；学生端体验良好；APP与PC端互补。 竞谈时需提供各模块介绍及功能演示。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 血压测量仪 | 一、显示：采用清晰数字显示，如LCD，直观呈现数据。 二、测量方法：使用行业认可技术，如示波测定法，确保测量准确可靠。 三、运行模式：满足连续运行，适应学校教学场景。 四、压力范围：能测0-300mmHg（0-40.0kPa），覆盖常见血压区间。 五、压力精度：精度误差控制在±3mmHg(±0.4kPa)内，保证测量精准。 六、脉率范围：可测40-200次/min脉率，涵盖常见人体脉率区间。 七、记忆功能：至少存储50组记忆值，方便回顾数据。 | 个 | 12 |  |
| 5 | 阻滞麻醉训练模型 | 一、整体构成 需为专业口腔阻滞麻醉实习训练模型，高度模拟真实口腔环境。应含模拟颌骨、牙齿、牙龈、面皮及提示装置（如蜂鸣器类），各部件材质与构造贴近真实口腔组织特性。 二、提示装置功能 基础提示：配备提示装置，进针位置正确时，能以声音（类似蜂鸣）、灯光或声光结合方式提示，助学生确认操作准确性。 模式切换：提示装置功能可调节，训练模式下提供声光提示辅助学习，考核模式仅保留灯光提示检验水平。 三、麻醉进针模拟 全面模拟：能逼真模拟口腔颌面外科各牙位神经组织麻醉操作训练。上、下颌模拟部位符合主流教材（如人卫版）及国家执业医师考试要求，设多个典型进针部位。 部位数量：如眶下神经点（约2个）、腭大孔神经点（约2个）、鼻腭神经点（1个）、上牙槽后神经点（约2个）、颏神经点（约2个）、下颌神经点（约2个）。各进针部位配感应装置（如类似蜂鸣传感器）反馈进针位置，竞谈时提供分布及感应原理说明。 四、模拟组织材质 牙龈：配备不同类型模拟牙龈。训练用透明材质（如粉红透明硅橡胶）牙龈，方便观察进针路径；考核用不透明材质（如不透明硅橡胶）牙龈，增加考核难度。 面皮：模拟面皮采用合适材料（如粉色不透明硅胶），质地、柔韧性模拟真实口唇皮肤，可用于口唇牵拉操作。 五、样品要求 竞谈方按要求在竞谈现场提供产品样品。 | 个 | 12 |  |
| 6 | 国家医师资格考试专用拔牙模型 | 一、用途 产品用于国家医师资格实践技能考试的拔牙训练，贴合考试要求。 二、材质 选用耐用、仿真材料，如模拟牙用环氧树脂，黏膜用医用硅胶，咬合结构用工艺铝材。 三、尺寸 按1:1比例还原真实口腔。 四、结构 牙列与黏膜：含上下颌半口牙列及黏膜模拟，精准呈现牙齿形态、排列，黏膜有柔韧性与质感。 咬合器：能模拟咬合关系，辅助拔牙前咬合分析。 可拔牙设计：不少于12颗可拔牙，如11、14等牙位，带牙根，用粘结剂固定，材质为环氧树脂。 五、外观与质量 表面无破损、裂缝。 六、证明材料 竞谈方提供产品与考试关联证明，如认证、或授权文件，并按要求提供样品 | 套 | 30 |  |
| 7 | 心肺复苏模型 | 一、整体外观与基础配置 外观：模拟正常成年人全身，配备衣裤，外观逼真。 解剖标志：有清晰锁骨、剑突、肋弓等，便于按压定位。 二、胸外按压性能 手感与阻力：按压时提供接近真实的手感与阻力。 弹簧配置：至少配置3种不同强度按压弹簧，模拟不同体格。 三、传感器功能 测量指标：能测按压位置、深度、间隙、频率、回弹、通气量及频率。 四、气道模拟功能 气道结构：模拟口鼻腔通道，体现真实生理特征，如捏鼻通气、正确手法打开气道、过度仰头阻塞气道。 通气效果：支持常见通气方式，胸廓有弹性，通气后明显起伏。 五、颈动脉搏动模拟 可模拟心脏骤停无颈动脉搏动，操作合格后能便捷恢复搏动。 六、电源性能 电源类型：采用可充电锂电池。 续航：满电运行不少于25小时。 寿命：充电次数不少于500次。 | 个 | 4 |  |
| 8 | 口腔治疗手机套装 | 一、产品构成 手机套装含两把高速手机、一把直机、一把弯机及一个马达，各部件需耐高温高压消毒。 二、直机参数 工作气压：约0.3mpa，可依设备供气条件合理波动。 转速：约20000rpm，能满足常规操作。 扭力：约1.5N，提供合适动力。 噪音：建议不超68db。 三、弯机参数 转速：最高约40000rpm，适配不同操作场景。 连接接口：符合如ISO3964等通用标准，确保兼容性。 四、马达参数 冷却方式：水、气冷却，保障运行稳定耐用。 冷却水流量：200kpa压力下，大于50mL/mini。 雾气源：不低于1.5mL/mini。 转速比：1:1。 空载转速：12000-25000r/mini。 运行模式：适应短时运行。 接口尺寸：符合如YY1012-2004等行业标准，适配其他设备。 | 套 | 32 |  |
| 9 | 简易头模（带桌子） | 一、头模固定 采用稳固且操作简便的固定方式，如螺丝固定。 二、桌体连接 配备能连接各类桌体的装置，像夹桌装篮，可适配不同尺寸、材质桌体。 三、教学应用 能满足口腔教学各学科实习基本需求，如牙体牙髓、口腔修复等学科操作训练。 四、桌子要求 尺寸与稳定：尺寸合理，适配教学空间，稳定性好，不易晃动，竞谈时提供尺寸规格。 | 个 | 12 |  |
| 10 | 刮治器套装 | 一、产品构成 手用洁治器：套装应包含多种手用洁治器，至少有直角形、大镰刀形、弯镰刀形、牛角形，以满足不同口腔治疗场景。竞谈时需说明洁治器形状尺寸，确保适配临床操作。 辅助工具：可配备辅助工具，如器械收纳盒，方便整理保管。。 二、材质与工艺 刃部材质：刃部采用优质、耐磨且锋利的材料，如高强度不锈钢，能有效去除牙菌斑、牙结石，保证刃口耐用。 手柄材质：手柄材质要有良好握持感与防滑性能，如采用符合人体工程学的橡胶、塑料或木质材质，减轻手部疲劳，提高操作稳定性。 工艺标准：制作工艺精良，刃部打磨精细，边缘光滑，避免使用时伤害口腔组织。 三、质量与安全性 质量检测：产品需经严格质量检测，符合相关行业标准。 安全性：产品设计要避免器械断裂、部件脱落等安全隐患。 | 套 | 15 |  |
| 11 | 国家医师资格考试专用牙槽脓肿切开及牙体预备模型 | 一、技术定位与用途 产品需适配国家医师资格实践技能考试，贴合考试大纲与操作要求，为考生提供逼真训练环境。 - 模型构成 1.半口固定牙列模型：含半口固定牙列，牙齿与基托一体，用硬质树脂制作，保障稳定性与寿命。在左右后牙区设不少于4个突起装置，便于安装、拆卸模拟脓肿。 2.模拟脓肿：仿真设计，外粘膜用粉红色硅橡胶软质材料，触感逼真；内脓液为淡黄色液体。内侧面凹陷与固定牙列突起匹配，方便更换，保证卫生与训练效果。竞谈时提供材质、制作工艺及替换方式说明。 3.半口可拆卸牙列模型及模拟粘膜：有半口可拆卸牙列模型，基托为硬质树脂，上装粉红色软质模拟粘膜，接近真实口腔粘膜。牙齿模型可用螺丝等方式固定在基托上，能按需更换不同牙位模型。 4.金属咬合器：配备连接上下颌模型的金属咬合器，强度与稳定性好，能精准模拟咬合关系。 - 证明材料与样品要求 1.证明材料：竞谈方提供产品与考试相关联的证明文件，如符合考试标准的认证、合法授权文件等，证明产品适用于考试训练。 2.样品要求：按要求提供产品样品。 | 套 | 30 |  |
| 12 | 国家医师资格考试专用口内缝合模型 | 一、技术定位与用途 产品适配国家医师资格实践技能考试的口内缝合训练，遵循考试大纲，营造逼真训练环境。 二、材质要求 主体材质：选用强度、耐用性佳且符合卫生标准的材料，如环氧树脂等，确保模型稳定、耐用。 透明中空管材质：采用透明度高、质地稳定材料，如透明PMMA，方便观察内部结构。 乳胶片材质：乳胶片柔软、有弹性，模拟口腔黏膜质感，厚度适中。 三、尺寸与重量要求 整体尺寸：接近真实口腔比例，大小以1:1为宜。 重量：适中，便于操作携带，约0.8kg，允许误差。 各部件尺寸： 四、结构组成 不锈钢基座：稳定性好，牢固支撑模型其他部件。 带槽的透明中空管：槽位与尺寸便于缝合操作演示与训练，透明设计利于观察。 乳胶片：便于安装在模型上，能模拟组织韧性与触感。 五、证明材料与样品要求 证明材料：提供产品与考试相关联的证明文件及授权文件。 样品要求：按要求提供样品。 | 个 | 60 |  |
| 13 | 橡皮障 | 天然乳胶橡皮片，可用于感染屏障技术、隔湿控制、改善操作途径/视野。 | 套 | 30 |  |
| 14 | 空压机（1拖10） | 一、用途与性能 适用场景：为10台及以上牙椅供动力气源，产出符合医疗压缩空气标准的气体。 产气能力：最大产气量每台不低于800L/min，0.4bar下产气量不低于560L/min。 二、电气参数 电压：三相380V，允许±10%波动，采用三相五线电制。 频率：50Hz。 三、设备功能 自动排水：配备自动排水阀，节省人力维护。 节能：能耗低，建议达国家一级能耗标准。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 洁牙机 | 一、用途与功能 主要用途：用于牙科领域，能高效清除牙齿结石，也可用于根管清洁、荡洗，清除髓腔钙化物及不良填充物，根管再治疗异物取出、寻找根管口等，满足牙病防治及相关治疗需求。 功能多样性：具备多样功能，可灵活应对不同牙科治疗场景。 二、手柄设计 采用接插式带光手柄，方便操作，照明功能能清晰照亮治疗区域。 三、电气参数 电源输入：～220V、50Hz，输入功率约38VA，可适应一定电源波动。 主机输入：～24V、50Hz、1.3A左右。 保险配置：主机保险T1.6AL250V，电源适配器保险T0.5AL250V。 四、性能参数 振动偏移：尖端主振动偏移范围1μm-100μm，可按需调整。 振动频率：尖端振动频率28kHz±3kHz。 半偏移力：半偏移力范围0.1N-2N，满足不同治疗力度。 尖端输出功率：功率在3W-20W间，可调节。 五、重量参数 主机重量：约1kg，便于操作移动。 电源适配器重量：约1kg。 | 台 | 60 |  |
| 16 | 手持牙片机 | 一、用途 设备定位为便携式牙科X射线机，主要用于对牙齿进行摄影，精准获取牙齿影像信息，助力牙科诊断与治疗工作。 二、电源参数 电源适配器输入：频率50/60Hz，电流1.5A左右，可适配不同地区供电环境。 内部电源：内部电源采用DC10.8V，确保设备稳定运行。 三、显示配置 配备不小于2.8英寸的电容触摸显示屏，方便操作与影像查看，具备良好的触摸响应与显示清晰度。 四、使用模式 具备手持模式与有线模式两种使用方式，满足不同场景下的操作需求，使用模式切换便捷。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 牙片宝 | 具有先进性能和全面的功能，可以完成对X影像板的扫描成像并进行诊断；软件功能：多种的图像处理工具，包括缩放、镜像、亮度和对比度调节、图像转换，强化边缘和定义尺寸等。 具备网络发送、打印、归档等功能 | 个 | 1 |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 附件中的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍，可进行现场演示。

特别提示：不得复制竞谈文件的规格型号及技术参数（参考）表述作为响应文件所列产品的规格型号及技术参数。该公司响应文件所列产品必须有具体的相应产品规格型号及技术参数，否则将被视为无效响应文件。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥60000元（大写：人民币陆万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照，本项目不接受联合体投标。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人（以学校官网公示的供应商黑名单为准）。

- 行业专业资质要求：无

- 其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的供应商。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月10日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月11日上午9：30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：柴老师18324584831。

（2）采购单位联系电话：杨老师 18288628865。

（3）招标代理联系电话：毛老师13888302269。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月2日