云南医药健康职业学院眼科检查实训室采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 参考参数及规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑验光仪 | 技术参数：测量模式 K/R模式：测量屈光度和角膜曲率 REF模式：测量屈光度 KER模式：测量角膜曲率 屈光测量 顶点距 (VD)：0.0, 12.0, 13.75, 15.0mm 球镜度：-20.00 ～ +20.00D (0.12/0.25D步长) (VD=12mm) 柱镜度：0.00 ～ ±10.00D (0.12/0.25D步长) 轴位：1° ～ 180° (每步1°) 瞳距范围：30 ～ 85mm 最小测量瞳孔直径：￠2.0mm 视标：自动云雾图 角膜测量 角膜曲率半径：5 ～ 10mm (0.01mm步长) 角膜屈光度：33.00 ～ 67.00D (0.12/0.25D步长) (另一来源为30.00 ～ 67.00D ) 角膜散光度：0.00 ～ -15.00D (0.12/0.25D步长) 轴位：1° ～ 180° (每步1°) 角膜直径：2.0 ～ 12.00mm 产品规格 显示器：5.7英寸LCD彩色液晶显示器 内置打印机：热敏打印机 节电方式：5、15分钟无操作自动屏保 电源：AC100～240V, 50/60Hz | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 综合验光仪组合台 | 技术参数：：组合台空间尺寸为 103cm×83cm×186cm，台面空间尺寸为 103cm×50cm×13cm，移动小台面尺寸为 30cm×40cm，抽屉内尺寸为 54.5cm×37cm×5cm，移动小台面左右滑动距离为 6-46cm，行程 40cm，综合检眼仪摆臂升降距离为 143-173cm，行程 30cm，投影托盘离地面高度为 155cm，电动升降椅空间尺寸为 68cm×59cm×134.5cm，电动升降椅升降距离为 119.5-134.5cm，行程 15cm，照明灯功率为 15W，总功率为 165W。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 综合验光验光头 | 技术参数：球镜：-29.000——+26.750D（0.12D/0.25D/0.50D/3.00D 增量），-19.000——+16.750D（交叉四柱镜测试，棱镜测试）。 柱镜：0.00D——±8.75D（0.25D/1.00D/2.00D/3.00D 增量）。 轴位：0°——180°（1°/5°/15° 增量）。 瞳距：远用为 48mm——80mm；近用（工作距离为 35mm）为 45mm——75mm（0.5/1.0mm 步长）。 棱镜：0.00△——20.00△（0.1△/0.5△/2△增量）。 交叉圆柱镜：±0.25D，±0.50D，±0.25D 自动交叉圆柱镜。 辅助镜片：包括遮挡板、针孔板（φ2mm）、红色马氏杆（右眼：水平，左眼：垂直）、红 / 绿滤色片、PD 检查镜、偏振镜片（右眼：135°；左眼：45°/ 右眼：45°；左眼：135°）、固定交叉圆柱镜（±0.50D，轴位固定在 90°）、球镜检影镜（+1.50D 对应检影距离 67cm，+2.00D 对应检影距离 50cm）、分离棱镜（右眼：6△BU，左眼：10△BI / 右眼：3△BD，左眼：3△BU）等。 使用距离：350mm——700mm（50mm 增量）。 视野范围：40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）。 颌托调整：14mm，±2mm。 VD 调整：12mm，14mm，16mm，18mm，20mm。 水平调整：±2.5°。 显示屏：8.4 英寸彩色 LCD 液晶触摸屏。 打印方式：外置热敏行式打印（打印纸宽度：58mm）。 接口：RS-232。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 综合验光仪 投影仪 | 技术参数：投影距离：1.5m-7m 投影放大倍率：在 5m 距离时为 30 倍 投影尺寸：在 5m 距离时为 330mm（宽）×270mm（高） 视标切换速度：0.01-0.02s 遮盖板数量：35 个，包括 1 个完全打开、5 个水平、8 个垂直、21 个单字母、1 个红 / 绿 遮盖板切换速度：0.01-0.02s 程序设置：2 套程序，每套程序最多 30 个步骤 光源：12V，50W 卤素灯或 12V，10W LED 灯 电源：AC 220V，50Hz 或 110V，60Hz 功率消耗：80W 尺寸：320mm（长）×218mm（宽）×240mm（高） 净重：7.2kg 标准附件：遥控器、偏振金属屏、卤素灯、偏振眼镜、2 个保险丝、2 节电池 可选附件：落地支架、墙用支架 视标类型：兰道环（Landolt）、字母、儿童视标、斯内伦（Snellen）等 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 半自动磨边机 | 技术参数：基本参数 外形尺寸：60cm×60cm×50cm 重量：60kg 适用范围：眼镜加工 电源参数 电源：AC380V/50Hz（控制电源 AC24V） 额定电流：10A 以上 电源导线：采用大于等于 BRV-25、50V，接地电阻小于等于 4Ω 主电机功率：600W 控制系统参数 控制方式：采用手动自由控制，可实现玻璃粗磨、树脂粗磨、精细平磨、抛光、V 型倒角等操作。 操作功能：控制面板可控制初始化自检、尺寸缩放、边型、镜片材质、磨边模式、卡头开与关、启动磨边、重磨、急停等操作。 砂轮规格：包括树脂片专用砂轮、玻璃片专用砂轮、精细平磨倒角轮、抛光专用砂轮等，具体尺寸未明确提及。 其他参数 弯度调节器：控制磨边方式下磨尖边时，可根据镜片基弯进行弯度调整，以保证高弯镜片正常磨边。 水掣：控制磨边过程中冷却水的流量。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 标准对数视力表灯箱 | 技术参数：基本参数 尺寸：75×45×3cm 重量：4kg 加工定制：否 视力检测参数 视标类型：E 型 检查距离：5m 检查范围：4.0-5.3 视力记录：五分记录、小数记录 灯光参数 亮度：≥300CD/㎡ 电源：电压在 150-260V 时能正常工作 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | Titimus立体视觉检测图全套 | 技术参数：至少包含三组检查图片①苍蝇定性筛查图片；②动物定量图，视差值分别为200″和100″等；③圆圈定量图片，检查各级级视差。 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 非接触式眼压计 | 技术参数：测量范围：1mmHg～60mmHg 测量量程：30mmHg，60mmHg 测量精度：1mmHg 工作距离：11mm 对焦方法：对焦点＋对焦提示 对焦方式：三维自动对焦 / 手动对焦 / 触摸屏对焦 自动对焦范围：左右 0-11mm，上下 0-20mm，前后 0-11mm 内部固视灯：绿 LED 摇杆运动行程：前后 40mm，左右 80mm，上下 20mm 显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏 输出方式：快速热敏打印机 滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 光阑大小：14mm、10mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.2mm 照度：≥150klx 运动底座：前后移动 115mm，左右移动 110mm，上下移动 30mm 颚托支架：上下移动 80mm 电箱输入电压：～100-240V 输入频率：50/60Hz 额定电流：1.2A 输出电压：3V（LED）、15V（固视灯） 重量和尺寸：包装盒 740mm×450mm×550mm（长 / 宽 / 高），总重量 23Kg，净重量 17Kg 使用环境：温度 + 5℃～+40℃，相对湿度≤90%，大气压 860hPa～1060hPa 贮存环境：温度－40℃～＋55℃，相对湿度≤90％，大气压 860hPa～1060hPa 运输环境：温度－40℃～＋55℃，相对湿度≤90％，大气压 860hPa～1060hPa | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 无框打孔锯槽一体机 | 技术参数：钻孔直径：0.8mm 到 2.8mm，精度可达 ±0.2mm。 锯槽宽度：0.8mm 到 1.0mm。 适用镜片材料：玻璃（矿物）、塑件（CR-39）、聚碳酸酯等。 尺寸：约 250（W）X220（D）X345（H）mm。 重量：4.8 公斤。 电源要求：200 到 240V/50HZ AC15W 或 100 到 120V/60HZ AC25W。 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 自动倒角机 | 技术参数：砂轮材质：金刚石 砂轮尺寸：100x35mmφ10mm 产品尺寸：285x170x225mm 包装尺寸:405x270x290mm 产品重量:6.8kg 砂轮转速:5500-6000r/min 配用电源:AC 220V/50Hz或110V/60Hz 功率:≤80AV 砂轮参数:35WV粗180目 ·细400目 ·侧v槽 可磨材质:树脂、玻璃、聚碳 电源线连接方式:直插 砂轮固定方式:双支架 电机: 交流电机 | 2 | 台 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  | 元（大写：） |  |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥20000元（大写：贰万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年9月23日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年9月24日下午14:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：杨老师 13769491020。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月17日