云南医药健康职业学院模拟手术室

采购竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参与报价。

- 竞谈报价

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟手术室 | 见附件 | 批 | 1 |

注意事项：

- 以上报价包含：设备费、运输费、安装调试费、人工费、利润、税费、质保期维护费等一切费用。

- 清单的功能参数仅为参考，请竞谈方务必提供竞谈产品的品牌型号、详细参数、功能、报价清单及技术偏离表。

- 现场答辩环节，请竞谈方对产品进行功能性介绍。

- 报价方式：现场竞价谈判。根据现场竞谈情况，进行不少于两轮的报价。

（三）报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近三年相同或同类型业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的财务报表或审计报告 |
| 9.近三年（12月份）增值税完税证明 | 10.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

二、竞谈保证金

1、本项目收取竞谈保证金：￥30000元（大写：叁万元整），参与投标的供应商在开标前将竞谈保证金汇入招标代理机构的指定账户，保证金凭证打印纸质版与竞谈文件一起交至文件递交地点。未按上述要求按时足额缴纳竞谈保证金的供应商，其竞谈将被视为无效响应，自动丧失本次竞谈资格。

2、收取竞谈保证金的账户信息：
公司名称：云南景通招标代理有限公司
账号：531899991013001668051
开户银行：交通银行股份有限公司昆明北辰支行

3、出现以下情形之一的，收取的竞谈保证金不予退还：

（1）参与竞谈的供应商在评审现场出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为，其竞谈保证金不予退还，取消其竞谈资格并列入学校供应商黑名单。
    （2）在采购合同签订前，若中标的供应商出现未履行评审现场的服务承诺、合同参数发生变更（负偏离竞谈现场确定的参数）或直接放弃合作等失信行为，其竞谈保证金不予退还。

4、退还竞谈保证金的情形

（1）在评审现场未出现围标、串标、泄露评标信息及恶意扰乱评标秩序的行为且未中标的供应商，其竞谈保证金于确定竞谈结果后7个工作日内原路退回汇款账户。
    （2）中标供应商的竞谈保证金于采购合同签订后7个工作日内原路退回汇款账户。

三、竞谈方的资格要求

1.营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，必须具备有效的营业执照。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的财务报表或审计报告，并加盖公司公章。

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内；未被列入学校供应商黑名单的报价人。

4.其他要求：无

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等条件的情况下，优先选择报价低的公司。

2.参与竞价的供应商可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求的产品。

3.为保证竞价谈判的质量，请参与投标的供应商委派技术人员和商务人员同时到场参加谈判，并现场阐述方案。

4.本项目不接受技术落后或市场已淘汰的产品及配件。

5.本项目的招标代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的货物类标准计算后向中标单位收取招标代理服务费。

代理费收费比例见下表：

| 中标金额 （万元） | 服务类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|  | 费 率 |  |  |
| 100及以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100—500(含) | 1.1% | 1.8% | 0.7% |
| 500—1000(含) | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000(含) | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—100000(含) | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 100000—100000(含) | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2025年10月16日下午17:00；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2025年10月17日上午9:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：张老师 18487111238。

（2）采购单位联系电话：刘老师 13769105387。

（3）招标代理联系电话：翟老师18388287989。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2025年9月27日

附件：

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考规格/型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动手术床 | - 技术要求 - 1、电动电机驱动系统：整机噪声低，床台运行平稳。台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动均由系统控制，头板、腿板为手动操作，操作轻松便捷。 2、五组电机工作，电机驱动背板起落。台面水平移动≥380mm。 3、手术床整体床身、护罩及配件均采用优质SUS#304不锈合金钢制成，可保用15年以上不生锈，充分满足手术后床台消毒。 4、*五段床身设计，分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。充分考虑患者生理曲度，可形成背板、座板夹角，满足不同部位手术需求； 5.该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用海绵床垫，厚度达60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。 6.整机设计符合国家医用电器安全标准，配有各种功能的附件，以适合不同手术的需要。 7.遥控面板为按钮操作，造型新颖，配有脚踏刹车，安全可靠，稳定性高。特别适合拍片与C型臂使用。 8.选配应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 二、技术参数 长 2000±50mm 前倾 ≥20° 腿板下折 ≥90° 宽 500±20mm 后倾 ≥20° 腿板外展 ≥90° 台面最高 920±10mm 头板上折 ≥65° 腰板上升 120±10mm 台面最低 670±10mm 头板下折 ≥90° 台面平移 400±20mm 左倾 ≥20° 背板上折 ≥76° 电源 100-240VAC ，50/60Hz 右倾 ≥20° 背板下折 ≥10° 包装 1405×725×885mm | 1 |  |  |
| 2 | 手术无影灯 | 一、技术要求： 1、基础架平缓施加荷载至10000N.m 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。（提供第三方检测报告） 2、设备主体材料：钛合金横臂，椭圆型材，强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每个角90°，保证无影灯使用过程中定位精准，不发生飘移。 3、灯头主体材料：为整体铝合金压铸成型，单灯头采用流线型设计，表面光滑，线条流畅，符合各种层流手术室要求，采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜。（提供进口LED光源证明） 4、弹簧臂弹簧为进口弹簧，上下升降，轻便灵活。 5、采用数字方式无极调控LED光源，操作者可根据自身对亮度进行任意调节。 6、具有调节光斑直径和调节色温的功能，色温多档可调。 7、人性化R9功能和微创照明，独立可控。 8、可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 9、LED光源平均寿命长(100000h)。 10、安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境II组，机械环境II组。 11、粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测（提供第三方检测报告） 12、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测（提供第三方检测报告） 二、技术规格： 灯头直径：（整体） ≥680(mm) 灯头1米处照度 160000lx≥EC≥80000lx/160000lx≥EC≥80000lx 光斑直径 D10 220±40(mm)/220±40(mm) 光斑直径 D50 120±35(mm)/120±35(mm) 照明深度 ≥700(mm) 显色指数Ra ≥93 红色显指R9 ≥95(Ra) 可选色温 6700≥Tc≥3000（多档可调） 总辐照度 <1000W/m2 总辐照度与照度比值 <4(mW/m2lx) 电源电压 220V±20%，50Hz 输入功率 240±10％(VA) 安装高度 280-320(cm) | 1 |  |  |
| 3 | 吊塔 | 一、性能部分： 1、基础架平缓施加荷载至10000N.m 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。（提供第三方检测报告） 2、主体材料：横臂及控制箱采用强度高的6063-T6一次挤压成型，上下壁厚度≥8mm， 左右壁厚度≥10mm， 四处转角厚度≥8mm，表面一级氧化及喷塑处理。（提供省级或省级以上检测报告） 3、控制台高度：800mm以上（可定制）。 4、电气要求：电源线路及气源线路和塔体之间没有相对移动，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。 5、气电分离：气体管路、电路在箱体内分开布局，各种医用气体、强弱电、网络输出终端集成均在控制台上，气体管路、电源、电脑通讯线路分隔布置无干涉。气电距离≥0.2m（提供省级或省级以上检测报告）。 6、气体管路：进口气体管路（提供进口报关证明、CE认证,并提供通过KTW食品级认证证书） 7、德标气体终端插拔100，000次以上；颜色及形状不同，以免互混，防止误插；具有通、拔、断三种状态，带原位待接通功能，能带气维修。 8、具有水平旋转的功能，精确定位无漂移。 9、托盘：托盘铝合金一次成型，托盘具有浅条纹防滑功能。托盘边沿配置国际标准不锈钢边轨，圆角防撞设计。 10、制动类型：机械摩擦阻尼 11、吊塔支撑系统应牢固，无变形现象。 12、驱动力矩：<10N·m 13、吊塔平衡臂的旋转应轻便，能稳定地停留在所选择的位置上，在不受外力作用下，不应改变原来的位置。 14、气路中各接口处应无渗漏。 15、吊塔转动时应平稳、无抖动、无异常声响。 16、吊塔在正常和单一故障条件下的对地漏电流分别应不大于5mA和10mA. 17、吊塔在正常和单一故障条件下外壳漏电流分别应不大于0.1mA和0.5mA。 18、粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测（提供第三方检测报告） 19、粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测（提供第三方检测报告） 20、吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象（提供第三方检测机构出具的检测报告）。 21、医用吊塔防火等级 V-0（提供省级或以上检验报告） 22、医用吊塔安全工作载荷 150kg，通过 IEC60601-1 Third edition 的 4 倍承重测试。（提供省级或以上检验报告） 23、吊塔正常工作过程中噪音应≤30dB(A)。（提供省级或省级以上检测报告） 24、吊塔对接近危险部件的防护等级应通过 GB/T4208-2017 中 IP6X 级别的测试。（提供省级或省级以上检测报告） 25、吊塔最大承重≥700kg。（提供省级或省级以上检测报告） 26、吊塔可提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案。（提供省级或省级以上检验报告） 27、吊塔外壳涂膜附着力需达到等级最高为 0。吊塔外壳在中性盐雾试验中评价等级最高为10。（提供第三方检测报告） 28、吊塔关节轴承可在负载300kg 额定载荷下，运行次数≥11 万次。（提供第三方检测报告） 二、技术参数 1、旋转臂长度要求：600～1000mm(长度按照采购方要求定制) 2、横臂厚度≥75mm 3、旋转角度：3400（可调，转动范围能够覆盖病人所需区域）（提供省级或以上检测报告） 4、箱体最大负载：300㎏，每层托盘最大配载应不大于42kg,单层托盘具有四倍承重系数安全负载。（提供省级或以上检测报告） 5、控制台高度：800mm以上，采用先进的模块化设计，有效确保产品的后续扩展及升级维护。 6、输液架竖杆双节可伸缩，输液架臂可自由伸缩转动；输液架整体承重＞45kg（提供省级或以上检测报告） | 1 |  |  |
| 4 | 呼吸机 | 一、基本特征 1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 1.2 采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕角度0-30度可调。 1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 1.4 ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。 1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.8 可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 二、呼吸模式及功能 2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式 2.2 可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。 2.3 其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能，可选呼末二氧化碳衍生功能、P-V工具、肺复张工具等功能。 2.4 可选配自动智能插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 2.5 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 2.6 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。 2.7可选内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。 2.8 可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 2.9 具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 潮气量：20ml-2200ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1-1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5-80 cmH2O 3.7 压力支持：0-80cmH2O 3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O 3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.10 氧疗流量：2~60L/min 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 4.6 具有吸入氧浓度的监测。 4.7 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。 4.8具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 4.9 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选容积-CO2环监测。 4.10 可选脱机辅助工具：口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。 五、其他功能 5.1 呼吸机提供锁屏功能。 5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.3 可存储8000事件日志，包括报警日志和操作日志。 5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。 5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 5.6 具有护士呼叫接口。 | 1 |  |  |
| 5 | 除颤仪 | 1.具备手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。 2. 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。 3.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。 4.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。 5.病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。 6.除颤后心电基线恢复时间2.5s 7. 监护功能：可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。 8. 支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。 9. 配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。 11. 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。 12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。 13.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。 14.要求防尘防水等级IP55。 | 1 |  |  |
| 6 | 急救推车 | 1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 2、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 3、车体采用铝合金立柱，侧边装有中控锁定装置，操作简单、方便； 4、车体配有两小抽（抽屉高度68mm）、两中抽（抽屉高度120mm）、和一大抽（抽屉高度248mm），抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；车体左侧面带有手写板和侧翻式物料盒； 5、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。 6、车体规格：750*480*930mm 7、标配：侧挂盒1个，B型垃圾桶2个 ，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套。 8、高配：氧气瓶支架1个，复苏板1个，220V电源/线插座1套。 | 1 |  |  |
| 7 | 模拟手术室控制面板 | 铝合金边框，规格：700*310*90（铝合金四联（两个计时模块，一个空调模块，一个控屏） | 2 |  |  |
| 8 | 手术室书写台 | 不锈钢材质，规格：570*430*250 嵌入式安装，配照明灯。 | 2 |  |  |
| 9 | 手术室器械柜、麻醉柜 | 参数：800*400*1800 采用δ0.8mm优质 201 不锈钢板材，经激光下料，折弯，焊接，打磨等工艺而成。 环保无毒害；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑，美观大方，无凹凸感，抗压能力强。零件表面干净，产品质量稳定，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；。结合能力强，具有优异的柔韧性、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。 采用对开门式设计，以适应不同客户要求，上下两层，上层内部三层隔板。 采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌 不锈钢器械柜是现代化手术室内的基本配置。主要用来存放手术用的器 械用具、药品及麻醉品等。 表面亚光发纹不晕目 耐腐蚀、耐清洗。便于器材管理清洁化，适合各种手术室功能需要符合洁净标准。上部为玻璃透明设计，柜内采光度更好便于医护人员按需存取各类手术用品，内体设计简洁合理。可根据客户的需求制作符合洁净手术室要求的各种外形尺寸的器械柜。 | 4 |  |  |
| 10 | 手术室工作指示灯 | 带电工作指示灯，接电220V，全铝边框。 | 2 |  |  |
| 11 | 外科手术情景教学系统（虚拟现实头盔、服务器1台、手动操作器、显示电子屏幕） | 基于沉浸式VR模拟技术，让学员在逼真的环境里进行手术术前的一系列操作，包含手术人员术前的准备和进入手术室后进行术前相关的操作，满足医生在三维手术室模拟环境中可一边进行手术理论知识的学习，一边进行临床技能操作。让学员在理论学习和实践操作中提高手术术前操作技能。采取任务分配教学模式将手术人员术前准备和手术分为多个学习步骤，训练学员严格遵照手术步骤进行理论答题和术前准备操作，操作过程中，系统将会提供指示符号来指导学员如何进行标准化操作，使得学员在没有导师在场的情况，也可以自主地学习，缓解临床带教老师的带教压力。 主要功能： 1、手术人员术前准备，包含但不限于七步洗手法、刷手、泡手、穿无菌手术衣、戴无菌手套等内容。 2、病人术前的准备，包含但不限于患者体位的摆放固定、手术区域皮肤消毒、铺盖无菌布单、放置气腹针等腹腔镜装置的固定操作。 3、模拟临床真实的手术室刷手区环境，包括刷手池、毛刷、小方巾、含75%的酒精泡桶等，全方位模拟考核学员的术前准备，逼真模拟临床手术室环境，包括1:1模拟病人、手术床、手术台、无影灯、麻醉机、呼吸机、生命监护仪、器械台、腹腔镜设备等。可模拟临床腹腔镜手术所用的器械和耗材，包括气腹针、消毒拭子、约束带、手术刀、负极板、10mm穿刺套管、5mm穿刺套管、布巾钳等。（投标人需提供图片进行佐证）。 4、增加基础手术操作术种，包括但不限于清创、换药术、止血包扎术、肠吻合术、阑尾切除术等（每个术种≧15手术前准备步骤的理论题，参考目前临床上普遍采用及认可的术前准备步骤） 5、交互式操作：系统允许学员一边答题，一边进行与题目相关的技能操作。 6、拿取手术器械时具有抓取的手感。 7、技能操作时，学员做出正确操作时，系统随即生成触碰力反馈进行提示操作正确。 8、学员操作时，系统可提供指导帮助，点击帮助键，学员可查看考题的临床知识点及注意事项。 9、学生权限 9.1通过学生账户界面，学员可学习手术前临床理论知识，参加考核及技能训练。 9.2查看自己理论知识及实操成绩及操作全程视频。 10、系统支持录制整个理论考核和技能操作的过程。 11、评估系统 11.1采取理论考试和技能操作两部分双重综合评估方法，针对理论考试和技能操作分别给出评分，评估学员的综合能力。 11.2评分及记录将会保存在学员的个人账户下。 12、团队训练 12.1系统可模拟临床手术室里不同人员，如器械护士、麻醉师等。 12.2可模拟团队人员之间的协作和交流，如麻醉师确认病人麻醉状态等。 硬件要求 1、虚拟现实头盔设备一套 2、服务器一台 | 1 |  |  |
| 12 | 外科创伤手术模拟人 | 1. 模型为成年男性外观，解剖结构需包含颈肩、胸腹部、男性会阴区及生殖器，具备皮肤、肌肉层、骨骼结构（锁骨、胸骨、肋骨、骨盆）及内脏器官； 2. 皮肤：包括皮肤、皮下脂肪等； 3. 呼吸系统：包括气管、双肺（正常及损伤）、膈肌等； 4. 消化系统：包括食道、胃、小肠、大肠及消化腺、肝脏、胆囊、胰腺、脾脏；可选配损伤脏器（小肠、肝脏、胰腺、脾脏等）； 5. 泌尿系统：包括肾脏（正常及损伤）、膀胱、尿道等 6. 可模拟枪伤所致的肺部出血、肠损伤、胸腹部穿透伤，肝脾及肾脏冲击伤等伤情； 7. 可支持剖胸及剖腹探查术训练，在寻找到出血点后可根据对应损伤情况对损伤脏器采取对应的损伤控制技术：如止血、病灶切除或残端吻合等； 8. 可进行软组织清创术、开放性气胸封闭缝合、肝/脾填塞止血术、肠断端夹闭结扎术等操作； 9. 具备膀胱及阴茎结构，支持进行导尿术及膀胱穿刺术操作； 10. 需配备化妆工具包、修复液、模拟食物、模拟大便、模拟粘液、模拟血液等配件； 11. 手术操作对产品造成的切口损伤，手术部位和器官可替换； | 1 |  |  |
| 13 | 培训移动数据采集推车 | 1、移动示教推车配备21寸显示屏，配备鼠标和键盘。 2、支持Windows操作系统，兼容众多日常办公应用软件。 3、移动示教推车配置USB、HDMI、以太网口、音频口等接口，实现多场景的使用需求，能够满足系统全部设备使用数量要求。 4、广角镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448） 5、标准镜头：800万自动对焦（分辨率3264*2448） 6、采用万向软管式设计，360度任意方向可调。 7、支持通过智慧实训教学软件调取多功能移动示教推车的实时画面。 8、推车采用铝合金支架，确保稳固耐用。 9、脚踏式气动升降，可上下调节高度，推车的升降范围值约25cm，整机高度（含双摄像头）的范围在175cm-200cm，适应不同身高的操作人员，提升使用舒适度。 10、采用专用静音脚轮，前轮带锁定功能，便于移动与固定。 11、隐藏式键盘位，位于把手上方，可放置键盘，并配备专用鼠标挂架，方便键鼠收纳与使用 12、配置智能一体化4K超高清摄像机、麦克风阵列、高保真扬声器等多种功能模块。 13、麦克风阵列支持6麦阵列，不低于6米拾音距离。 14、扬声器采用双10W立体声高品质双扬声音箱，确保声音清晰传输。 15、采用2D、3D降噪技术，低噪声CMOS有效地保证了画面的超高信噪比。 16、支持智能取景，根据操作人员与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景。 17、支持语音追踪功能，实时跟踪发言使用者，保证发言人实时处于画面中心。 18、支持无线投屏，将移动示教推车的画面无线投屏到大屏，无遮拦无线投屏距离50米。 19、配备便携式电源，电池容量1025WH，AC输出电压220V，充电时间约8小时，续航时间不低于7小时。 二、第一视角采集仪： 1、800万自动对焦（分辨率3264*2448） 2、物理防抖，标准镜头1:1幅度 3、拍摄1080P帧速率为25帧/秒 4、镜头可上下方向调节拍摄角度，拍摄第一人称视角 5、采用镂空头戴式结构，PC框架旋钮调节大小 6、连接方式：5G无线WiFi连接 三、智慧实训教学软件参数 1、支持智慧实训教学软件调取移动数据采集推车实时观看实物展示画面。 2、支持4屏实物展示，支持将广角镜头画面、标准镜头画面、追踪摄像机画面、第一视角采集仪的画面同屏对比展示，支持任意画面双击放大、返回。 3、支持实操画面展示，本地图片、本地视频、本地文件展示，旋转、缩放、拍照等教学功能 4、支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 5、支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看 6、支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换 7、支持推车上的2路实操画面与课件PPT进行展示对比，支持画面切换。 8、支持微课录制，录制成MP4格式的视频文件，录制的视频文件可导出。 9、微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、开始、停止等功能。 10、支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档。 11、系统支持图片格式、视频清晰度、文件保存路径、左右摄像头等配置设置。 12、双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。 13、支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 14、可以对微课任意位置的视频和音频进行剪切，且剪切后的视频、音频可恢复。 15、支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 16、支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小，可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 元（大写：） |  |