云南医药健康职业学院临床分子检验实验室设备采购

竞争性谈判文件

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司前来参与报价。

- 邀请报价

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 附图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析精密 天平 | 1、最大称量：210 g, 精度：0.1 mg , 重复性: ±0.1 mg, 线性：±0.2 mg , 秤盘尺寸：Φ90mm 3、全智能自动内部校正（温控内校） 4、七级防震滤波可调功能 5、LCD大界面反相显示 | 台 | 1 |  |
| 2 | 称量天平 | - 最大称量：600g，精度：0.01g , 重复性: ±0.01g，线性：±0.02g 2、秤盘尺寸：Φ133mm - 3、外部校准功能 | 台 | 3 |  |
| 3 | PH计 | 1、仪器级别 0.01 2、pH测量范围 0.00～16.00 3、mV测量范围 -1999.9～1999.9 4、温度测量范围 -30.0～105.0 ℃ 5、支持自动温度补偿，内置4组18种缓冲液，自动识别1-5点校正 | 台 | 3 |  |
| 4 | 紫外灯 | 30W | 盏 | 16 |  |
| 5 | 全自动药敏分析仪 | 1、检测原理：采用比色和比浊的检测技术分析细菌生理生化反应及抗生素的最低抑菌浓度。采用光电逐孔检测，光纤光源透射技术，孔与孔之间相互无干扰，不需要人工复核。 2、细菌鉴定：可鉴定肠杆菌、非发酵阴性杆菌、葡萄球菌、肠球菌、链球菌、卡他莫拉、弧菌等，满足临床需求。 3、细菌药敏：可进行肠杆菌、非发酵阴性杆菌、弧菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌、嗜血杆菌的药敏检测，每张测试卡含有25-30种抗生素和测试。可检测并报告ESBL、MRSA、VRE、碳青霉烯类耐药、红霉素诱导克林霉素耐药、高水平庆大霉素和高水平链霉素等耐药表型或机制。 4、具有真菌药敏检测板，含有卡泊芬净、米卡芬净、两性霉素B、5-FC、伏立康唑、氟康唑、伊曲康唑7种抗真菌药。、 5、具有中国CDC系统定制药敏板，并提供2020版CDC定制方案文件。 6、仪器采用4波长光学读数系统进行光电逐孔检测，判断生化反应孔颜色变化及同化反应、药敏测试的浊度变化。 7、系统提供立即读板功能，方便用户选择，加快检测速度。 8、采用电子比浊仪标准化制备菌悬液，采用自动加样器标准化自动化加样。 9、流行病学统计，包括细菌分布、检出率、敏感率、科室工作量等统计分析报告，并可到导出EXCEL进行后期处理。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 制冰机 | 1、制冰量（kg/24h）：20 2、储冰量（kg）：10 3、冷凝方式：风冷 4、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 | 台 | 1 |  |
| 7 | 低温高速离心机 | 1、最高转速：≥16000 r/min 2、最大离心力：≥24800 ×g 3、最大容量 ：≥6×100ml 4、转速精度 ：±10 r/min 5、温控精度 ：±1℃ 6、温度控制范围 ：-20℃ ～40℃ | 台 | 1 |  |
| 8 | 凝胶成像仪 | 1、感光效率: QE>69% 2、有效像数: 1200万物理像素 曝光时间1ms-60min。 3、像数密度 : 16 bit （0 - 65535色） 4、像数尺寸 : 3.2um×3.2um 5、像素合并: 1×1、2×2、4×4 6、动态范围: ≥4.8个数量级 7、电动镜头: F/1.2 11.5-69mm6倍变焦自动聚焦镜头，带校准自动聚焦功能。 8、紫外样品台：开门式抽屉灯管无影低背景样品台，波长302nm.面积21×21cm。 9、LED反射白光：双侧反射： 10、切胶装置：抽屉开放式， 防护装置590nm光学滤镜 有效防紫外线99.99% 防护面积30*30cm. 11、软件具有自动曝光功能，精准估算样品时间，无需人工估算曝光时间，且还能调控积分拍摄。 12、软件具有一键拍摄：自动调整灯光以及镜头。一键提前预览实验结果。 13、具有积分拍摄：可连续间隔时间拍摄任意张数样品，且自动曝光时间自动键入时间框 。更加精准设置时间张数。 14、分析软件具有：独有格式可追踪溯源，PDF或图片格式报告输出，符合GMP认证标准。 15、自动分析：一键自动分析出结果，无需手动识别泳道条带等。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 掌上离心机 | 1、转速[rpm]：7000 2、最大相对离心力[xg]：2680 3、转子：8 x 0.2/0.5/1.5/2.0ml 离心管，16 x 0.2ml PCR管；2 x 0.2ml PCR8排管 | 台 | 2 |  |
| 10 | 混合器 | 1、转速：2400转/分 2、工作台直径：100mm橡胶，耐磨橡胶 | 台 | 2 |  |
| 11 | 水平电泳槽 | 1、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 2、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 3、缓冲液总容量：约650ml | 台 | 2 |  |
| 12 | 通用型电泳仪电源 | 输出范围（显示分辨率）：6~600V(1V)，4~600mA(1mA)，1~300W（1W） | 台 | 1 |  |
| 13 | 金属浴 | 控温范围：室温+ 5 ~100℃ 模块：15 x 1.5 ml 离心管 | 台 | 1 |  |
| 14 | 涡旋振荡仪 | 1、运行方式：圆周 2、速度范围：0-3300rpm 3、操作模式：触摸或连续 4、周转直径：圆形轨道，直径4.0mm 5、速度控制：无级变速 | 台 | 2 |  |
| 15 | 微波炉 | 容量：20L | 台 | 1 |  |
| 16 | 磁力加热搅拌器 | 1、转速：100-1200rpm 2、最大搅拌容积：5L 3、加热温度：室温~300℃ | 台 | 1 |  |
| 17 | 超微量分光光度计 | 1、最小样品量: 0.3μl 2、光程：1mm、0.5mm、0.05mm。 3、检测范围：dsDNA：5-1500ng/μl，BSA：0.15-44mg/ml。 4、开机无需预热，测量时间： 4秒内可完成200nm-650nm全波长测量 5、波长精度:± 0.75nm，带宽:≤1.5nm 6、吸光度准确性: <1.75%读数（0.7A，280nm） 7、光学检测系统:不低于4096像素CMOS阵列检测器 | 台 | 1 |  |
| 18 | PCR仪 | 1、反体系：0- 100ul 2、梯度模块：一次可实现12个梯度温度 3、梯度温度宽度：1.0- 40℃ 4、梯度温度范围：35-100℃ 5、模块温度均匀性：±0.2℃ 6、控温精度：±0.1℃ 7、温度准快度：±0.1℃ 8、温度显示分辨率：0.1℃ 9、最大升降温速率：5.5℃/s 10、显示界面：7寸TFT真彩色液晶触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 19 | 麦氏比浊仪 | 1、浊度比对数值范围：0.2-2.0麦氏单位（MCF） 2、测量误差：≤ ±0.1MCF | 台 | 4 |  |
| 20 | 恒温培养箱 | 1、温度范围：RT﹢5-60℃ 2、温度均匀度：≤±1℃ 3、温度波动度 ：≤±0.5℃ 4、加热方式：三面水套式，底部加热方式 5、箱内循环方式：自然对流 6、容积（L）：173 7、隔板：3 | 台 | 2 |  |
| 22 | 实验圆凳 | 45-65cm高，能升降 | 把 | 32 |  |
| 23 | 教师互动显微镜（包括教师相机、电脑及互动软件） | 1、调焦与X-Y调节全对称, 实现无疲劳操作。 2、调焦旋钮高度可调 3、带与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记, 方便聚光镜调节。 4、载物台调节左右手可以更换。 5、配物镜组：4X,10X,20X,40X,100X 6、带教师端相机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 学生互动显微镜（包括学生相机） | 1、总放大倍数：40-1000X。 2、透射光采用长寿命 LED照明方式 3、载物台边缘圆角设计，耐磨损载物台表面 4、X-Y移动无暴露齿条。 5、带无线互动相机 | 台 | 32 |  |
| 25 | 移液器 | 0.1~2.5ul，0.5~10ul，2~20ul，20~200ul，100~1000ul，各六把，并配套6个移液器架 | 把 | 30 |  |
| 26 | 超低温冰箱 | 1、样式：立式。 2、有效容积：≥680L，储存容量：2英寸标准冻存盒≥500个。 3、显示：≥10寸液晶触摸屏，显示精度0.1℃，显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双压缩机运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线。 4、双独立制冷系统，任一制冷系统出现故障，另外一个制冷系统仍然可以维持箱内温度在-80℃，确保样本储存安全。 5、温度监测：标配独立嵌入式监控模块，可通过微信公众号关注，远程检测冰箱运行状态、报警信息、可同步微信和短信。 | 台 | 1 |  |

以上报价包含：人工费、利润、税费、质保期维护等一切费用。

二、报价方式：竞价谈判。

三、合格竞谈方的要求

1. 营业执照要求：

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织或自然人，必须具备有效的营业执照。对于个体工商户，其经营者必须具备独立承担民事责任的能力。具有良好的商业信誉和较强的经营实力。

2.财务状况要求：

报价人财务状况良好，提供近三年的审计报告及审计过的财务报表，并加盖公司公章。个体工商户必须提供财务承诺函、依法纳税或缴纳社保的承诺函；

3.信用要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

4.报价文件附件清单如下：

包含但不限于以下材料，均应加盖公章，且需按如下顺序装订，并在首页制作目录：

（1）项目报价单，包括报价一览表、分项报价表；

（2）全套报价文件请依次装订

| 1.报价表（报价一览表、分项报价表） | 2.法定代表人资格证明书 |
| --- | --- |
| 3.法定代表人授权委托书 | 4.资质证明文件 |
| 5.报价人基本情况表 | 6.公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 7.无不良记录承诺书 | 8.近三年的审计报告及审计过的财务报表/个体工商户必须提供财务承诺函、依法纳税或缴纳社保的承诺函 |
| 9.个体工商户提供相关承诺函 | 10.近三年（12月份）增值税完税证明 |
| 11.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |  |

（3）报价文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。

（4）未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

四、其他说明

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3.为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判。

4.不接受落后淘汰设备配件（产品），不接受库存滞销品（生产日期超过六个月视为库存滞销品）。

5.技术人员需现场进行软件操作及功能应用演练。

6.本项目代理服务费由中标人支付。本项目代理服务费由中标人支付。中标服务费用：按国家计委价格[2002]1980号文及发改办价格[2003]857号文，参照《云南省招标代理服务收费指导标准》，以中标价为基数，在合同签订前向中标人收取。代理服务费单次低于7000元的按7000元收取。

五、竞谈文件投递信息和评审信息

1.竞谈文件投递信息

（1）文件递交截止时间：2024年7月30日上午8:40；(可提前提交)

（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼。

2.评审信息

（1）竞谈评审时间：2024年7月30日上午9:30；

（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼会议室。

3.联系方式

（1）项目负责人：杨老师13769491020。

（2）采购单位联系电话：杨老师 15368090913。

（3）招标代理联系电话：毛老师 0871-68330090/13888302269。

（4）监审联系电话：菊老师13608719126。

采购单位：云南翰文教育投资集团有限公司

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

2024年7月24日